## 1 část VZ-FTP lůžka
Formulář technických parametrů - elektrická pečovatelská lůžka
Požadavek | Minimální specifikace objednatele | Splněno (ANO/NE) | Poznámka / odchylka | Pokyny k vyplnění:
Ložná plocha: | 200 × 90 cm (±2 cm dle typu výrobce) |  |  | Ve sloupci „Splněno (ANO/NE)“ u každého požadavku uveďte ANO/NE podle toho, zda Vaše nabídka požadavek zadavatele splňuje.
Nosnost: | min. 175 kg bezpečné pracovní zátěže (SWL). |  |  | Pokud je u nějakého bodu odchylka, stručně vysvětlete ve sloupci „Poznámka/odchylka“ (co a proč je jiné, jaký to má dopad).
Materiál: | stabilní kovová konstrukce s povrchovou úpravou odolnou proti dezinfekčním prostředkům běžně používaným v zařízeních sociálních služeb |  |  | Pokud nabízíte lepší parametr ve „Splněno“ dejte ANO (do „Poznámky“ můžete napsat „lepší než požadavek“).
| Lůžko musí být výrobcem určeno pro běžný provoz v zařízeních sociálních služeb, určeno k častému transportu lůžka i mimo budovu |  |  | Upozornění: Minimální specifikaci objednatele, která je uvedená v tomto formuláři, považuje zadavatel za závaznou pro plnění zakázky a je uvedna v Příloze č. 1 obchodních podmínek.
Čelo lůžka je konstruováno tak, aby umožňovalo zavěšení pomůcek (např. kompresoru aktivní antidekubitní matrace).
čela a bočnice z laminované desky (LTD) v dekoru dřeva. Konstrukce bez ostrých hran, s možností dezinfekce běžně používanými prostředky ve zdravotnických zařízeních.
Výškové nastavení | funkce tzv. „nízké polohy“ pro prevenci pádů (≤30 cm)
maximální výška minimálně 75 cm pro ergonomickou práci personálu
Postranice/bočnice: | dělené (1/2 + 1/2 na každé straně lůžka)
s možností nastavení minimálně 3 výškových poloh
jsou určeny k časté a jednoduché manipulaci
s kryty z laminované desky v dekoru dřeva
Elektrické polohování | zádová část minimálně v rozsahu: 0–70°
stehenní část minimálně v rozsahu: 0–35°
lýtková část minimálně v rozsahu: 0–20°
automatické nastavení polohy: Fowlerova poloha, Trendelenburg a Anti-Trendelenburg
Podvozek | centrální brzdový systém
kolečka nesmí přesahovat půdorys lůžka
kolečka Ø min. 150 mm
Ovládání | Elektrické ovládání
Možnost blokace vybraných funkcí (sesterský panel)
Příslušenství lůžka | Součástí dodávky je kompatibilní hrazda se samonavíjecím madlem, určené pro podporu klienta při samostatném pohybu na lůžku. Madlo musí být výškově nastavitelné a protiskluzové.

## 2 část VZ-FTP matrace aktivní
Formulář technických parametrů - antidekubitní matrace aktivní
Požadavek | Minimální specifikace objednatele | Splněno (ANO/NE) | Poznámka / odchylka | Pokyny k vyplnění:
Rozměry a kompatibilita | 90 cm × 200 cm (± 2 cm dle typu výrobce) (9 kusů) |  |  | Ve sloupci „Splněno (ANO/NE)“ u každého požadavku uveďte ANO/NE podle toho, zda Vaše nabídka požadavek zadavatele splňuje.
| 105 cm x 200 cm (± 5 cm dle typu výrobce) (2 kusy) |  |  | Pokud je u nějakého bodu odchylka, stručně vysvětlete ve sloupci „Poznámka/odchylka“ (co a proč je jiné, jaký to má dopad).
| Výška matrace minimálně 15 cm. |  |  | Pokud nabízíte lepší parametr ve „Splněno“ dejte ANO (do „Poznámky“ můžete napsat „lepší než požadavek“).
Nosnost: | minimálně 150 kg |  |  | Upozornění: Minimální specifikaci objednatele, která je uvedená ve tomto formuláři, považuje zadavatel za závaznou pro plnění zakázky a je uvedna v Příloze č. 1 obchodních podmínek.
Kompresor a regulace | Kompresor musí umožňovat automatické nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta s možností manuální korekce.
Cyklická změna tlaku (alternace) v automaticky nebo uživatelsky nastavitelných intervalech v rozmezí 6–25 minut, dle konstrukce a typu systému.
Tichý chod, hlučnost max. 30 dB.
Signalizace poruchy nebo poklesu tlaku.
Funkce statického režimu (zastavení střídání tlaku při ošetřování pacienta).
Bezpečnostní funkce | CPR ventil (rychlé odfouknutí při nutné resuscitaci).
Konstrukce umožňující funkčnost matrace i při výpadku elektrické energie v délce min. 120 minut
Potah matrace | Potah voděodolný, paropropustný, snímatelný, pratelný minimálně na 60 °C
Odolný vůči dezinfekčním prostředkům běžně používaným ve zdravotnických a sociálních službách.

## 3 část VZ-FTP matrace pasivní
Formulář technických parametrů - antidekubitní matrace pasivní
Požadavek | Minimální specifikace objednatele | Splněno (ANO/NE) | Poznámka / odchylka | Pokyny k vyplnění:
Rozměry a kompatibilita | 90 cm × 200 cm (± 2 cm dle typu výrobce) |  |  | Ve sloupci „Splněno (ANO/NE)“ u každého požadavku uveďte ANO/NE podle toho, zda Vaše nabídka požadavek zadavatele splňuje.
| Výška min. 14 cm, vhodné do elektrických pečovatelských lůžek |  |  | Pokud je u nějakého bodu odchylka, stručně vysvětlete ve sloupci „Poznámka/odchylka“ (co a proč je jiné, jaký to má dopad).
Nosnost: | minimálně 150 kg |  |  | Pokud nabízíte lepší parametr ve „Splněno“ dejte ANO (do „Poznámky“ můžete napsat „lepší než požadavek“).
Materiál: | Jádro z vysoce elastické pěny (HR pěna, viscoelastická pěna nebo ekvivalent) s anatomickým zónováním a profilací. |  |  | Upozornění: Minimální specifikaci objednatele, která je uvedená ve tomto formuláři, považuje zadavatel za závaznou pro plnění zakázky a je uvedna v Příloze č. 1 obchodních podmínek.
Potah matrace | Potah snímatelný, pratelný, voděodolný avšak paropropustný
Odolný vůči dezinfekčním prostředkům běžně používaným ve zdravotnických a sociálních službách.
Antidekubitní vlastnosti | Matrace je určena pro prevenci vzniku dekubitů u osob se středním až vysokým rizikem.